구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41113638 -	국 문	오실로스코프		대	3
	영 문	Oscilloscopes
1. 특 징 - 오실로스코프는 2채널 ,100MHz의 주파수 대역과 최대 2GS/s, 56Mpts 메모리를 탑재하고 있다 콤팩트한 사이즈가 특징이다, 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치이며, 전기진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측하는데 최적화 되어있어 에러나 특정파형을 찾아내고 기록하는데 사용된다. 2. 상세내역(구성) A. 주파수 대역 : 100Mhz B. 샘플링율 : 2Gs/s 이상 C. 화면갱신율(Refresh rate ) 50,000waveforms/s 으로 고속 측정이 가능함 D. 파라메타 측정 : 29 가지의 parameters E. 저장기능 : 내부/USB(Ext) F. FFT 분석 과 USB device & Host(저장),LAN interface,AUX G. 6 bit Frequency counter 기능 내장 H. Digital filter 와 waveform recorder (65,000 frame)기능 I. Edge,video,pulsewidth ,Slope,I2C/RS232C/SPI trigger /Decode 기능 J. Pass/fail function K. 8 inch TFT LCD display L. Serial Decoding 옵션 장착 가능(Parallel 기본지원) M. 내부메모리 : 56Mpts 장착 N . Digital Logic Channel : 16ch,1GSa/s, Max 28Mpts N. 부가적인 트리거 기능(Delay trigger등)이 추가 가능할 것 P. UltraVision 가능 3. 부속물 기구 및 재료 Probe(350MHz) x 2ea Power cable x 1ea 사용설명서(국문) x 1ea USB cable x 1ea Logic Analyzer probe x 1 set 4. 참고사항 - Warranty : 3 Years

신청자	대 학 명	공과대학	학부(과)명	전기공학과
	신청교수명	직 교 수 성명 최 준 호 (인)		연락처(☏)	062) 530-1742
	학부(과)장	직 교 수 성명 김 동 희 (인)		연락처(☏)	062) 530-1736

※ 규격문의(수요부서): 062-530-1740

구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41113319-	국 문	수질분석기 (멀티수질측정기세트)		set	1
	영 문	Multi-water quality measuring instrument set
1. 특 징 1) pH/전도도 측정이 가능한 휴대용 pH/전도도 미터 (듀얼채널) 2) pH보정 후 보정결과 진단 (최대 5점 보정) 3) 온도센서가 포함된 전극 사용 시, 온도 자동보상기능 제공 4) pH 버퍼 종류 선택 가능: NIST, USA, CUSTOM 5) TPE 재질, IP67 등급의 방수 방진 6) pH, ORP, EC, TDS, Resistivity, Salinity, 온도 측정 가능 7) PC, 프린터 연결 가능(케이블 옵션) 2. 규 격 Temperature 1) 측정원리 (Measuring Principle): Thermistor method 2) 측정범위 (Measuring Range): -30.0°C to 130.0°C/-22.0 to 266.0°F 3) 분해능 (Resolution): 0.1°C / °F 4) 정확도 (Accuracy): ±0.5°C / ±0.9°F pH 측정원리 (Measuring Principle): 유리전극 (Glass electrode) 측정범위 (Measuring Range): pH -2.00 to pH 16.00 분해능 (Resolution): 0.01 pH 정확도 (Accuracy): ±0.01 pH ORP 1) 측정범위 (Measuring Range): ±2000 mV 2) 분해능 (Resolution): 0.1 mV(±1000 mV 이하), 1mV (±1000mV 초과) 3) 정확도 (Accuracy): ±0.3 mV(±1000 mV 이하), 0.3% (±1000mV 초과) Conductivity 측정원리 (Measuring Principle): 2 AC bipola method 측정범위 (Measuring Range): Cell constant 1 cm-1: 0.00 uS/cm to 200.0 mS/cm 분해능 (Resolution): 0.05% of full scale 정확도 (Accuracy): ±0.6% of full scale (18.0 mS/cm to 200.0 mS/cm: ±1.5% of full scale) Salinity 측정원리 (Measuring Principle): Conversion from conductivity value 측정범위: 0.00% to 10.00% (0.0 ppt to 100.0 ppt) 분해능 (Resolution): 0.01% (0.1 ppt) 정확도 (Accuracy): ±0.2% of full scale TDS 측정원리 (Measuring Principle): Conversion from conductivity value 측정범위: 0.00 mg/L to 100 g/L (TDS factor: 0.40 to 1.00) 분해능 (Resolution): 0.01 mg/L 정확도 (Accuracy): ±0.1% of full scale Resistivity 측정원리 (Measuring Principle): Conversion from conductivity value 측정범위 (Measuring Range): Cell constant 1 cm-1: 0.000 kΩ·cm to 20.00 MΩ·cm Cell constant 0.1 cm-1: 0.00 kΩ·cm to 200.0 MΩ·cm Cell constant 10 cm-1: 0.0 Ω·cm to 2.000 MΩ·cm 분해능 (Resolution): 0.05% of full scale 정확도 (Accuracy): ±0.6% of full scale (1.80 MΩ·cm to 20.00 MΩ·cm: ±1.5% of full scale) 기타 전원: 2 X AA batteries 사이즈: 160 X 80 X 40.60 mm (L X W X H) 무게: 약 216 g (without batteries) 3. 구성 LAQUA PC220 휴대용 미터: 1개 플라스틱 Gel-filled pH 전극 (9652-10D): 3개 플라스틱 전도도 전극 (9383-10D): 3개 4.01 & 7.00 pH buffer (각 60ml): 1개 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm 전도도 버퍼 (각 60ml): 1개 보관 케이스: 1개 매뉴얼: 1개 전극 어댑터 4. 참고사항 1) 보증기간은 2년으로 한다. 2) 설치는 사용자가 지정하는 곳에 설치하며 작동, 운영방법에 대한 안내가 이루어져야한다.

신청자	대 학 명	농업생명과학대학	학부(과)명	원예생명공학과
	신청교수명	직 조교수 성명 조 정 수 (인)		연락처(☏)	062-530-2063
	학부(과)장	직 교수 성명 김 성 길 (인)		연락처(☏)	062-530-2060

※ 규격문의(수요부서): 062-530-2060

구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41114650 -	국 문	몰드 (토질자동다짐기)		SET	1
	영 문	Molding Tools for Material Teaster
1. 특징 1. 전동 체인방식의 기계식 다짐기 이다. 2. 자동계수기 부착으로 다짐계수를 관찰 가능하다. 2. 상세내역 1. 함마중량 : 2.5kg / 4.5kg 2. 낙 하 고 : 300mm // 450mm 3. 적용몰드 : Φ100, Φ150mm 4. 제품크기 : 360*600*1800mm 5. 회 전 판 : 360°회전 3. 부속품 1. 기계식 자동다짐기 본체 ------------------------ 1 SET 2. 토양체진동기(203mm) 1500rpm ------------------ 2 SET 3. 표준체(No.50) ------------------------------- 6ea 4. 표준체(No.120) ------------------------------ 6ea 5. 표준체(No.270) ------------------------------ 6ea 4. 참고사항 1. 장비의 원활한 사후관리를 위하여 수입품의 경우 한국공식수입원에서 발행한 정품공급 및 기술지원보증서 원본을 계약시 반드시 실수요부서및 계약부서에 제출하여야 한다. 2. 장비 설치 및 교육 : 제조사로부터 기술인증을 받은 엔지니어가 반드시 진행해야 한다. (제조사의 기술인증서를 실 수요부서에 제출 및 확인 후 장비 개봉) 3. 무상 보증 기한 : 1년

신청자	대 학 명	농업생명과학대학	학부(과)명	지역바이오시스템공학과
	신청교수명	직 교수 성명 백 원 진 (인)		연락처(☏)	062-530-2151
	학부(과)장	직 교수 성명 백 원 진 (인)		연락처(☏)	062-530-2151

※ 규격문의(수요부서): 062-530-2150

구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41121504-	국 문	수동식단채널공기치환형피페터 세트		set	1
	영 문	Manual single channel air displacement pipetters
1. 특 징 1) Tip ejector가 분리되어있어 사용자의 실수에 의한 tip의 방출을 방지할 수 있다. 2) Spring loaded tip cone:동일한 위치에 tip 부착이 가능하여 Tip 배출이 쉽고 3) 동일한 위치에 샘플 핸들링이 가능하므로 정확하고 재현성 있는 실험 가능 3) 파이펫 앞면에 volume display가 있어 조작하기 편하다. 5)사용자에 의해 calibration이 가능하다. 6) 현존 피펫 중 가장 가볍습니다. 피펫팅 시 손목에 무리를 주지 않아 RSI를 방지할 수 있습니다. 7) 최상의 정확도와 정밀도를 가진다. 8) PerfectPiston최첨단 신소재(Fortron)피스톤 시스템 도입으로 가볍고 내구성이 뛰어남 9) Control button이 더 부드러워져 불필요한 힘이 필요하지 않음 10) 훨씬 더 빨라진 Volume 조절 11) 특수 용매에 따라 용매별 맞춤 Calibration 조절 가능 12) Fully autoclavable:피펫 전체가 오토클레이브가 가능 13) Quick connection clip:손쉬운 착탈 및 조립으로 피펫 관리가 쉬움 2. 상세내역(구성) - Operating button Medium grey for pipette tips 2.5ul, 10ul, 20ul, 200ul, 1,000ul 1)Operating button Medium grey for pipette tips 2.5ul Volume range : 0.1~2.5ul / 1ea 2)Operating button yellow for pipette tips 10ul Volume range : 0.5~10ul / 1ea 3)Operating button yellow for pipette tips 20ul, 200ul, 1,000ul set Volume range : 2~20ul / 1ea, Volume range : 20~200ul / 1ea, Volume range : 100~1000ul / 1ea 3. 부속물 기구 및 재료 1) 국문 영문 설명서/1부 4. 참고사항 1) 제품의 품질 보증 기간은 1년입니다.

신청자	대 학 명	농업생명과학대학	학부(과)명	분자생명공학과
	신청교수명	직 부교수 성명 김 돈 규 (인)		연락처(☏)	062-530-2166
	학부(과)장	직 학과장 성명 백 경 환 (인)		연락처(☏)	062-530-2165

※ 규격문의(수요부서): 062-530-2160

구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41115102-	국 문	접촉측각기		EA	1
	영 문	Contact angle goniometer
1. 특 징 접촉측각기는 표면에 액체 방울을 떨어뜨린 후 표면과 액체 방울의 접촉면 각도를 측정하는 장비이다. 이 측정 방법은 특정 용매에 대한 표면 젖음 정도를 유용하게 측정할 수 있으며 이를 통하여 표면 상태를 분석할 수 있다. 액체 방울이 표면 위로 퍼지기 시작하면 접촉각이 90°보다 작아지게 되며 떨어뜨린 액체 방울의 접촉각이 평평할 때, 즉 0°의 접촉각을 가질 때 완전한 습윤이 발생함을 판단할 수 있다. 또한 용액을 공급하는 바늘 끝에서 액체 방울을 형성하고 이를 시스템에서 캡처한 이미지와 비교함으로써 접촉측각기를 사용하여 분석하고자 하는 용액의 광학적 장력 측정을 수행할 수도 있다. 이 장비는 기울임이 가능한 스테이지, 단색 광원, 고해상도 카메라와 같은 주요 구성 요소로 구성된다. 2. 상세내역(구성) - Contact angle goniometer Specifications Measurement Accuracy: ± 1∘ Measurement Range: 5∘ - 180∘ Overall Product Dimensions: Width: 95 mm; Height: 165 mm; Depth: 320 mm Stage Area: 50 mm x 50 mm Maximum Sample Thickness: 20 mm Maximum Camera Resolution: 1920 x 1080 - Syringe Specifications Syringe Volume: 25 µl Needle Diameter: 0.47 mm Needle Length: 51 mm Tip Shape: Blunt 3. 부속물 기구 및 재료 - High-Resolution camera - Monochromatic light source - Adjustable sample stage - Syringe clamping mechanism 4. 참고사항 접촉각 측정은 다양한 섬유 및 직물의 표면 특성을 효과적으로 분석할 수 있는 기본 측정 방법이며 기능성 물질을 섬유 및 직물에 적용할 때 발생하는 표면특성 변화를 매우 효과적으로 측정할 수 있음.

신청자	대 학 명	생활과학대학	학부(과)명	의류학과
	신청교수명	직 부교수 성명 조 석 호 (인)		연락처(☏)	1342
	학부(과)장	직 교수 성명 도 월 희 (인)		연락처(☏)	1340

※ 규격문의(수요부서): 062-530-1340

구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41115406-	국 문	분광광도계 (자외선분광기)		1	sys
	영 문	UV/VIS Spectrophotometer
1. 특 징 본 구매품목은 자외선분광기로서 아래와 같은 기본적인 특징을 요구한다. 1. 정확하고 편리한 이중빛살 장치 및 분광광도계이어야 함. 2. 사용자가 측정 모드에서 PC에서의 setting없이 쉽고 빠르게 측정할 수 있어야 함. 3. 악세서리를 기기의 시료실에 장착 하면, 자동으로 인식하여 data 수집에 있어서 이전에 세팅된 파라메타를 이용해 측정이 가능하여야 함. 4. 컴퓨터에 의한 모든 기능 운용이 가능하여야 함. 5. 편리하고 용이한 소프트웨어에 의한 기기운용, 결과획득 및 조정이 가능하여야 함. 6. 다양한 악세서리 부착가능하여야 함. 7. 기기 검정 소프트웨어가 기본으로 포함되어 있어 장비의 이상 유무에 대한 확인 및 검정이 가능하여야 함. 8. autosampler 96well 장착 가능하여야 함. ※ 본 규격서는 최소요구사양이며, 동급 이상의 제품과 구성임을 증명하고, 실사용부서의 동의를 구한 경우는 대체 납품이 가능하나, 규격서에 명시된 최소요구사항들 중 누락되는 사항이 있어서는 안된다. 2. 상세내역(구성) 1. 분광광도계 본체 1) 광학계 : Modified Rowland mount 방식의 이중빛살 구조 2) 검출기 : 실리콘포토다이오드 3) 측정 파장 영역 : 190 ~ 1100nm 4) 유효띠 폭 : 1.0nm (고정) 5) 파장 정확도 : ± 0.2nm 6) 파장 재현성 : ± 0.1nm 7) 파장 구동 속도 : 10 ~ 8000nm/min 8) 광원 : 중수소 램프와 할로겐 램프 9) 잡광 : 0.02% 이하 (at 220nm with NaI 10g/L) 0.02% 이하 (at 340nm with NaNO2 50g/l solution) 10) 광 감지 방법 : 흡수(Abs.), 투과(%T), 반사(%R) 11) 광 감지 영역: Abs.: - 3 ~ 3Abs. (0 to 10000%T) 12) 광감지 정확도 : ± 0.0015 Abs. (0 ~ 0.5 Abs.) ± 0.0025 Abs. (0.5 ~ 1 Abs.) ± 0.3%T(Above figures obtained using NIST SRM 930D) 13) 광 감지 재현성 : ± 0.0005 Abs. (0 ~ 0.5Abs.) ± 0.0005 Abs. (0.5 ~ 1Abs.) 14) 바탕선 편평도 : ± 0.0005 Abs.이하 15) 바탕선 안정도 : 0.0004 Abs./hr 이하 16) 기본 측정모드 : o 전 파장 스펙트럼 스캔 측정 o 시간변화상 측정 o 정량분석 o 고정파장 스펙트럼 측정 17) 파일 기능: o 저장/ 불러오기 o 다른이름/ 지우기 o ASCII 변화 o DIF 변화 18) 장비 구성 - 분광광도계 본체 - 케이블 - 소프트웨어 20) 소프트웨어 (1) 측정모드 – 정성분석, 파장 스캔 (Abs, %투과, 샘플, referance) Time 스캔(Abs, %투과, 샘플, referance), 고정파장 측정 (최대 8개 파장) Abs/%T 모니터 (2) 데이터 처리 – 피크 분석, 피크 높이, 피크 넓이, 피크 폭, 미분, smoothing, 데이터 잘라내기, 연산, baseline 교정, substractin, 역필터링, 수직-수평 데이터 전환 (3) 그 외 표준 기능 – 품질관리 소프트웨어, 효소 활성화도 계산, 필름 두께 측정 색차 계산 3. 부속물 기구 및 재료 1) 석영 셀 10mm, 2ea 1 set 4. 참고사항 1. 1년 품질보증기간. 2. 설치 및 기기 작동은 수행능력에 메이커 인증서를 가진 기술자에 의해 무상으로 시행

신청자	대 학 명	약학대학	학부(과)명	약학부
	신청교수명	직 부교수 성명 김규동 (인)		연락처(☏)	062-530-2928
	학부(과)장	직 부교수 성명 조영창 (인)		연락처(☏)	062-530-2925

※ 규격문의(수요부서): 062-530-2905

구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41115603-	국 문	pH 측정기		SET	1
	영 문	pH Meter
1. 특 징 1) 크고, 백라이트 그래픽 LCD 화면 2) pH/mV/RmV,온도가 전극 상태, 시간, 날짜, sample ID, user ID,보정 수와 함께 표시 3) Stability,averaging 선택가능 4) 화면 프롬프트,쉬운 선택을 위한 소프트 키로 누구나 사용가능 5) AUTOREAD은 안정된 측정값은 스크린에 표시하고,값이 안정화되면 ready 표시자가 표시됨 6) USA/NIST, DIN 타입의 버퍼를 자동 인식하며,최대 5점 보정 가능 7) 시간, 데이터가 표시된 2,000개 데이터 저장 8) 보정 편집 기능으로 보정 에러시,처음부터 다시 시작하지 않고,원하는 포인트에서 재 보정 가능함 9) 한국어 지원 기능 10) 데이터 전송 및 미터 소프트웨어 업그레이드를 USB나 RS232로 쉽게 가능 11) Sritter probe로 교반 플레이트 없이 시료 혼합 가능 (별도 구매) 12) 패키지에 포함된 새로운 디자인의 전극 홀더는 시료에 담그고,보관하기 쉽도록 함 13) 진행상황 확인을 위해 보정 기울기 데이터 쉽게 불러옴 14) ORP 전극 사용 시 EH ORP 측정 가능 15) ORP 전극 사용 시 백금 산화환원 AgCl 기준전극 및 내부 ATC 전극으로 ORP 및 온도의 동시 측정이 가능 16) 전원 어댑터 혹은 4개 AA 배터리 사용 17) IP54 등급의 본체 2. 상세내역(구성) 1)pH 측정범위 : -2.000 to 20.000 분해능 : 0.1, 0.01, 0.001 정확도 : ±0.002 pH 보정 수 : Up to 5 보정 편집 : 가능 2)mV / RmV 측정범위-mV :±2000.0 mV 분해능 :0.1 정확도 :±0.2 mV or ±0.05% EH ORP 모드 :가능 3)온도 측정 범위 :-5 to 105℃ 분해능 :0.1 정확도 :±0.1 오프셋 보정 :1 point 4)데이터 저장 저장 수 :2000개 (날짜 및 시간 표시) 저장 기능 :수동,ready (includes AUTO-READ),시간 데이터 편집 :개별 포인트 삭제,그룹 삭제,모두 삭제 5)입력 단자 pH 전극 :BNC, reference pin ATC 센서 :8-pin mini-DIN 6)출력 단자 :RS232,USB 7)전원 AC 어댑터 :포함,100~240VAC 배터리 :옵션 -4AAs 배터리 수명 :800시간 3. 부속물 기구 및 재료 1)pH/ATC 전극 :1ea 2)pH 4.01버퍼, 475mL :1ea 3)pH 7.00버퍼, 475mL :1ea 4)pH 10.01버퍼, 475mL :1ea 5)전극 보관 용액, 475mL :1ea 6)pH 전극 보관병 :1ea 7)전극 스탠드 :1ea 8)전원 어댑터 :1ea 4. 참고사항 1)이 장비의 설치 및 작동은 납품처에서 제공자의 책임 하에 이루어져야 합니다. 2)장비의 최종 설치일로 부터 1년간을 기기의 보증기간으로 한다.

신청자	대 학 명	전남대학교 의과대학	학부(과)명	해부학교실
	신청교수명	직 교수 성명 남 광 일 (인)		연락처(☏)	061-379-2704
	학부(과)장	직 교수 성명 (인)		연락처(☏)

※ 규격문의(수요부서): 062-220-4031

구매 규격서

Commodity Description

구매우선순위
물품번호(16자리)	기 자 재 명			단위	수량
41121504-	국 문	수동식단채널공기치환형피페터		Set	2
	영 문	Manual single channel air displacement pipetters
1. 특 징 1. 적은 힘으로도 파이펫팅 가능한 인체공학적인 디자인과 가벼운 구조 2. 볼륨 구분이 용이하도록 push button을 용량별로 다른 컬러로 디자인 3. 양손 모두 편하게 사용할 수 있도록 3-position ejection button 설계 4. 볼륨 확인이 용이한 넓은 디스플레이 창 5. 내구성 높은 stainless steel 재질의 tip ejector 6. 사용 중 볼륨 변화로 인한 실수를 방지하기 위한 Locking 기능 내부 탑재 7. 반복적인 실험과정에도 높은 정확도와 균일한 결과 제공 8. 모든 파이펫 팁과 호환 가능 9. Calibration tool을 무상으로 제공하며 손쉽게 calibration할 수 있음 10. 오토클레이브 멸균 가능(121°C, 1 atm, 20 min) 11. ISO 9001, ISO 8655 인증 제품으로 국제 기준 이상의 재현성과 정확성 보증 12. 파이펫마다 serial number로 관리하며, 개별 certificate제공 13. 볼륨 잠금 기능이 추가됨. 2. 상세내역(구성) 1. Manual single channel pipette 2~20ul 2 ea 2. Manual single channel pipette 20~200ul 2 ea 3. Manual single channel pipette 100~1000ul 2 ea 4. Manual single channel pipette 0.2~2ul 2 ea 3. 부속물 기구 및 재료 1. Tip Sample 4 ea 4. 참고사항 1. 사용자 설명서가 제공됩니다. 2. 보증 기간은 설치일로부터 1년 입니다.

신청자	대 학 명	자연과학대학	학부(과)명	생물학과
	신청교수명	직 부교수 성명 이 지 훈 (인)		연락처(☏)	062-530-3411
	학부(과)장	직 부교수 성명 이 동 훈 (인)		연락처(☏)	062-530-3408

※ 규격문의(수요부서): 062-530-3390